- 公开招标文件

项目名称：ICU及血透病房建设医学装备采购项目

采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院

- 二〇二三年二月

- 目   录

第一篇  投标邀请书	3

一、公开招标内容	3

二、资金来源	3

三、投标资格	3

四、投标有关说明	4

五、其它有关规定	5

六、联系方式	5

第二篇  供应商须知	5

一、投标费用	5

二、公开招标文件	5

三、投标要求	6

四、投标程序	7

五、评审依据	9

六、成交原则	9

七、成交通知	10

八、关于质疑和投诉	10

九、签订合同	11

十、其他	12

第三篇 项目技术需求	12

技术规格、功能要求：	12

第四篇  项目服务需求	42

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式	42

二、报价要求	43

三、质量保证	43

四、售后服务内容	43

五、安装、调试及技术培训：	43

六、付款方式	43

七、其他	43

第五篇  合同草案条款	44

第六篇  响应文件格式要求	46

一、经济部分	47

二、技术部分	49

三、服务部分	50

四、资格条件及其他	51

五、其他应提供的资料	57

## 第一篇  投标邀请书

酉阳土家族苗族自治县人民医院根据临床工作实际需要，近期拟对院内医学装备一批进行公开招标采购。欢迎有资格的供应商前来参与投标。

### 一、公开招标内容

| 分包号 | 设备名称 | 数量 | 技术需求 | 预算总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 医用吊塔 | 29套 | 详见第三篇 | 315 | 国产产品 |
|  | 电动病床 | 10套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 翻身床 | 10套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 电动直立床 | 2套 | 详见第三篇 |  |  |
| 包二 | 床旁监护仪（需有创模块） | 10套 | 详见第三篇 | 355 | 国产产品 |
|  | 精密输液泵（可加温） | 20套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 精密注射泵（双泵） | 20套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 排痰机（背心） | 3套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 压力表（测气囊压） | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 升温仪（可升可降） | 5套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 高流量湿化氧疗系统 | 2套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 有创呼吸机 | 10套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 无创呼吸机 | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 视频喉镜（插管用） | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 双伺服加热湿化器 | 2套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 困难喉镜（儿童，带钩） | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 困难喉镜（成人，带钩） | 4套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 中心监护系统 | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 康复训练机（电动脚踏车） | 2套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 无创心排监测仪 | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 纤维支气管镜清洗槽 | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 空气消毒机 | 1套 | 详见第三篇 |  |  |
|  | 空气消毒机 | 8套 | 详见第三篇 |  |  |
| 包三 | 全自动连续血滤系统（CRRT） | 1套 | 详见第三篇 | 240 | 进口产品 |
|  | 医用纯水系统 | 1套 | 详见第三篇 |  |  |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、投标资格

投标供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、响应人应具有有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》，且本采购项目属于其生产或经营范围。

2、销售商应具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

3、响应产品属于医疗设备的须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械经营备案凭证》及附件等全套资料，属于进口设备的还须具备有效的《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》。

4、响应产品生产厂家有效期内的《营业执照》、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且本采购项目属于其经营或生产范围。

5、符合本项目要求的其它资质或注明文件。

（三）响应人代表必须是响应单位法定代表人（须持法定代表人身份证明书原件）或法定代表人授权的委托代理人（须持法定代表人授权委托书原件，且响应人须将本人身份证原件带至采购现场供查验）。

（四）本项目不接收联合体响应。

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辩且加盖单位鲜章，否则视为无效。

### 四、投标有关说明

（一）凡有意参加公开招标的供应商，请于公告发布之日（2023年 02月 14 日）起至提交首次响应文件截止时间之前，请在酉阳土家族苗族自治县人民医院官网（http://www.yyxyy120.cn/）下载本项目公开招标文件以及图纸、补遗等公开招标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）本次采购报名方式为投标当天现场报名。

（三）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到（酉阳土家族苗族自治县人民医院综合大楼9楼医学装备科）；

（四）开标地点：酉阳土家族苗族自治县人民医院行政会议室（重庆市酉阳县桃花源大道中路102号县人民医院综合大楼10楼）；

（五）报名及提交响应文件截止时间：2023年 02 月 17日北京时间12:00；

（六）开标时间：2023年 02月 17 日北京时间14:30。

（七）投标保证金及履约保证金：本项目不作要求。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效投标。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在酉阳土家族苗族自治县人民医院官网（http://www.yyxyy120.cn/）公示，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 六、联系方式

采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院

联系人：石军辉（023-75559273）

地  址：重庆市酉阳县桃花源大道中路102号县人民医院

## 第二篇  供应商须知

### 一、投标费用

参与投标的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、公开招标文件

1、公开招标文件由投标邀请书、供应商须知、项目技术需求、项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开招标文件不可分割的部分。

3、公开招标文件的解释

供应商如对公开招标文件有疑问，必须以书面形式在公示截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本公开招标文件。一经进入投标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解公开招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本公开招标文件中，评审小组根据与供应商投标情况可能实质性变动的内容为公开招标文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、投标要求

（一）响应文件

供应商应当按照公开招标文件的要求编制响应文件，并对公开招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.投标有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为投标开始时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效投标。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，公开招标文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明投标项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与投标，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（七）无效投标

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效投标：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.未实质性响应投标文件的响应文件的；

3.供应商未按投标文件规定购买投标文件的；

4.供应商的法定代表人或其授权代表未参加投标的；

5.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

6.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

7.供应商不接受评审小组修正后的价格的；

8.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

10.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

11.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标的；

12.供应商以联合体形式参与投标的。

### 四、投标程序

（一）投标按公开招标文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）公开招标以抽签的形式确定投标顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行投标。在正式投标前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合投标要求的前提下，才能参与正式投标，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和公开招标文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件；本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.依法纳税证明材料复印件并加盖供应商公章 2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 本项目不作要求 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据公开招标文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对公开招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对公开招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合公开招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合公开招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对公开招标文件第三篇规定的投标内容进行响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足投标文件规定。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在评审过程中投标的任何一方不得向他人透露与投标有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在评审过程中，评审小组可以根据公开招标文件和投标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动公开招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对公开招标文件作出的实质性变动是公开招标投标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的供应商。供应商应当按照公开招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在投标时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）评审结束后，评审小组要求所有参加正式投标的供应商在规定时间内同时书面提交报价及有关承诺。

### 五、评审依据

评审的依据为公开招标文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对公开招标文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.满足招标文件、技术参数要求。未按招标文件要求提供完整资料、提供的不合格资料者都将失去中标候选人资格。

2.对采购需求中的所有条款进行检查，★参数如有一条负偏离将导致供应商失去成交候选人资格；非★参数有一条不满足，在投标人报价上评审价增加2%进行评审，如有10条不满足，将失去成为成交候选人资格。

3.最低评标价法

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和公开招标文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据公开招标文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应公开招标文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，评审小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.成交供应商的确定：

3.1“第三篇 投标项目技术需求”有一条及以上不能满足公开招标文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.2“第四篇 投标项目服务需求”有一条及以上不能满足公开招标文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3评审小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.4评审小组将依照评审办法提出成交候选人。

4.成交供应商的变更

4.1成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

5.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算和最高限价的供应商不足3家的，但《政府采购非公开招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，由采购人按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料；供应商对公开招标文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在采购文件公示截止之日前一个工作日内向采购人提出质疑（以实际收到质疑书为准）。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起7日内，按照公开招标文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对公开招标文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）公开招标文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在公开招标文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 十、其他

其他未尽事宜，双方约定协商。

## 项目技术需求

### 技术规格、功能要求：

| 分包号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 医用吊塔 | 一、性能技术参数 ★1、主体材料为6063高强度铝合金一次性挤压成型，长时间承重不变形。整体全封闭式流线型外观设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材料表面采用静电粉末喷涂工艺，桥塔主体表面带有纳米抗菌涂层，具有抑制细菌再生的作用，耐擦易清洁。 2、桥塔横梁长2500-3000mm（可按医院实际情况进行调整），包含二个气电箱体，一个干区箱体，一个湿区箱体，气电端口安装于气电箱上，不允许安装在横梁上，便于外接管线插拔。 ★3、吊架刹车功能要求，干、湿区吊架在横梁上具有位置自锁定功能，采用把手刹车结构原理，锁定装置操作简便灵活。干湿气电箱在横梁上滑动距离≥700mm；气电线路和管路为侧边过线，不允许从横梁下方开孔穿线，不允许用合叶式遮尘罩，避免清洁死角，提高洁净度。 4、桥塔主桥体配备一体化可调节亮度、时尚新颖防炫目的节能LED照明灯（小于20W），灯光柔和， LED灯泡寿命≥20000h。 ★5、气电箱体承重≥200kg，悬挂柱300kg托盘承载≥80kg，抽屉承载能力≥10kg，有检测机构出具的4倍承重测试检测报告。基座表面采用双层防锈处理，法兰盘厚度达到≥14mm以上。 6、气电箱体符合医用供电装置标准，每一面都有实际拓展功能。吊柱箱体旋转角度≥340º箱体符合ISO11197标准要求，气电箱体采用多边型全密封设计，内部气电左中右分离，气电箱体所使用的电子电气产品材料及工艺标准通过ROHS的强制性标准。调节柱为非圆形模块化设计，预留安装平面，有专门用于附件设备安装的连接槽，可以安装各类悬臂支架，以方便固定监护仪、显示器等信息化设备，预留升级空间。 ★7、桥塔气电箱采用气电分离式设计，气电安全距离≥0.25m，确保使用安全并不影响接口的同时使用，吊箱底部必须有氧气泄流孔设计，保证氧气意外泄漏的顺利排出，防止出现塔内氧气蓄积与电源线造成火灾意外，具备官方认可的防火等级（提供证明文件）。 8、吊塔需通过防护等级测试，外壳防护等级依据《GB4208-2008外壳防护等级（IP）代码》标准，至少达到IP20。 ★9、采用进口FITT品牌气体管路，内层为食品级硅胶材料，气体管路通过生物相容性测试。（提供证明文件）。医用气体正压柔性管内部直径应≥6mm，负压吸引的管道内部直径应≥7mm。 10、提供与医院匹配制式的气体终端接口，具有防误插功能，不同种类的气端均标识为不同颜色和不同形状。并且具有通、断、拔三种状态功能，可带气维修。气体终端可保证2万次以上的插拔。 11、电源插座采用220V国标插座，可选择配三孔或五孔电源插座，需双路独立供电线路，一用一备。每路提供3700W的承载，两路可提供7400W，当一路意外断电时，另一路仍能够提供正常工作所需的承载。两路线路采用不同颜色的插座进行识别。 12、配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。 ★13、医用吊塔经中国国家标准委员会、国家质量技术监督认证。为满足中国国家医院建筑抗震规范要求，通过抗震测试。符合医疗器械通用安全要求IEC60601-1。通过ISO 11197医用供给单元专用标志的检测，吊塔产品满足国际认证 ROHS 标准保证使用安全无害。得到欧盟CE产品认证，提供证明文件。提供省级以上检测机构出具的检测报告。 - 生产厂家在重庆市内设有售后服务中心或有厂家委托、协议的机构，具有备品备件及易损件配置及装备。所投产品至少提供重庆市内五家三甲及十家二甲用户名单。 二、干湿分区桥塔单套配置 1、横梁配置： 1.1、桥塔横梁（长度2500-3000mm，可根据实际情况进行调整）。 1.2、LED照明灯带1组。 ★1.3、配同一厂家LED医用检查灯2套用于匹配单间桥塔。 1.3.1、采用LED冷光源，功率≤18W，节能环保。 1.3.2、色温三挡可调，分别是3500K/4100K/4700K。 1.3.3、照度三档可调，最大照度不低于50000LUX。 1.3.4、总辐照度≤200W/m²，平均辐照度≤3.5W/m².lx。 1.3.5、显色指数高达95，真实还原组织色彩。 1.3.6、灯头可进行330°旋转调节，金属软管可进行任意90°折弯。 1.3.7、使用寿命大于40000h。 1.3.8、侧挂式安装方式，满足临床使用需求。 2、干区设备塔配置： 2.1、设备塔气电箱体长度≥800MM，采用多边型全密封设计，要求气电分离。 ★2.2、设备托盘：带双边侧轨适合安装悬挂各类规格网篮、吸氧或负压等装置，四角放撞放滑落装置；托盘2层，抽屉1个；每个设备托盘大小尺寸不小于500*500mm，最大承载重量不小于80Kg（提供检测报告）。全钢制抽屉，带进口阻尼导轨,具有自吸作用，带一键拆卸装置，不允许使用塑料托盘，防止破损、腐蚀。 2.3、气体终端配置：氧气O2×2个；负压吸引Vac×1个；压缩空气Air×1个。 2.4、电源插座配置：国标电源插座不少于8个（2个16A，6个10A，可选五孔或三孔）。 2.5、六类网络接口RJ45不少于2个，等电位不少于2个，等电位线与接地线不得共用一条接地线；可根据用户需求安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 2.6、双关节旋转臂高度可调输液架（含泵架）1套。 3、湿区输液塔配置： 3.1、输液塔气电箱体长度≥800mm。采用多边型全密封设计，要求气电分离。 3.2、气体终端配置：氧气O2×2个；负压吸引Vac×2个；压缩空气Air×1个 ★3.3、设备托盘：带双边侧轨适合安装悬挂各类规格网篮、吸氧或负压等装置，四角放撞放滑落装置；托盘2层，抽屉1个；每个设备托盘大小尺寸不小于500*500mm，最大承载重量不小于80Kg（提供检测报告）。全钢制抽屉，带进口阻尼导轨,具有自吸作用，不允许使用塑料托盘，防止破损、腐蚀。 3.4、电源插座≥8个；等电位端子：2个。 3.5、双关节旋转臂高度可调输液架（含泵架）1套。 3.6、不锈钢储物篮2个(大小各一个)。 | 29套 |  |
|  | 电动病床 | 1、规格：长2200mm（±10mm），宽990mm（±10mm），高510-780mm（±10mm）； 2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥35°，上下升降≥510-780mm（±10mm），整床整体前倾和后倾≥13°； 3、整体采用双层稳固结构：床体+钢塑整体底座，床框采用≥30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态负载≥450kg，床体动态负载≥220kg； ★4、背部床板采用X光无损投射高分子树脂材料，板材厚度≥10mm，无需移动即可实现拍片，腹部采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位，以减少患者胸腹部压力； 5、带有电动一键式CPR功能，床体两侧同时须具手动快速CPR功能，使整床快速恢复水平状态，赢得抢救时间； 6、四个直线电机，采用欧美知名进口品牌电机，内置安全螺母，稳定安全，具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置，通过IPX4防水防溅等级等测试，带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能； 7、配护士总控器以及侧护栏控制器，护栏内外均可操作，护士总控器上有同品牌电机字母标识，护士总控器上有≥15个功能按键标识清楚，非触屏按键，具备按键锁定功能，降低误操作概率； ★8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，工序不少于30项，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，保证床体内外防锈，涂料为绿色环保产品（须提供产品喷涂工艺流程图、设备彩图及电泳设备发票复印件，并提供第三方权威机构对病床制造商出具的电动病床床框和底框电泳检测报告复印件加盖公章）； 9、护栏为欧式四片全包围式护栏，长度≥940mm，宽度≥380mm，厚度≥35mm，重量≥2300g，符合IEC60601-2-52标准，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm； 10、床头床尾板采用优质PE材料一次吹塑成形，宽≥880mm、高≥440mm，印有模具成型的病床制造商的品牌标识，金属插杆式固定，插杆直径≥16mm、长度≥160mm，中间带旋钮式锁定开关，有红色锁定、绿色开启指示标识，床体四角配四个防撞轮直径≥85mm、高度≥45mm； ★11、配置5寸豪华中控双面脚轮，脚轮骨架采用优质铝合金压铸成型，压铸有病床制造商的标识，内置自润滑轴承，无需加油护理，不缠异物（提供相关彩图证明，以及权威第三方检测机构对病床制造商出具的中控双面脚轮检测报告复印件加盖公章）； ★12、床体框架等焊接部位采用机器人集群焊接，焊接精度高，稳固扎实（提供病床制造商不少于15台焊接机器人发票复印件）； 13、配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换；带急停开关，紧急时可一键操作； 14、床体具备前后左右4个或以上输液架插孔和4个或以上可移动式引流袋挂钩，配不锈钢输液架一根； 15、配套床垫：厚度100mm，外套为防水面料，褥芯采用高密度海绵； 16、其它配置：床头设置两个助力棒插座，床体两侧配约束环四对，配床底灯； 17、提供病床制造商有关电动床的自有检测设备的图片、流程图示及测试标准说明，检测设备包括：控制手柄按键寿命测试仪、极端气候试验箱、泄露电流测试仪、耐压测试仪、精密线材综合测试仪、跌落测试实验机、噪音测试房、电机寿命测试仪、电动床全负载寿命自动检测平台（以上提供至少6种及以上）。 | 10套 |  |
|  | 电动翻身床 | 1、规格：长2190mm（±10mm），宽990mm（±10mm），高580-820mm（±10mm）； 2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥35°，上下升降≥580-820mm（±10mm），整床整体前倾和后倾≥12°，床板左右侧翻≥30°，静态负载≥400kg； ★3、床板共12块组合而成，采用高分子无损透射材料，，板材厚度≥10mm，具有多孔设计，具备电控辅助翻身功能：左右床板分身向外侧翻，左右侧翻角度≥30°，灵活调整卧姿，促进人体血液循环，防褥疮、淤血，方便日常护理； ★4、可选择具备精准称重功能，动态称重模式，100KG以内误差为±0.1KG，精确称重为临床给药等治疗提供依据，称重液晶显示屏设在床尾框横梁上，可实时动态显示称重数据； 5、背部床板采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位，以减少患者胸腹部压力，带有电动一键式CPR功能，使整床快速恢复水平状态，赢得抢救时间，同时须具手动CPR功能； 6、五个电机采用欧美知名进口品牌电机（需注明电机品牌及型号），稳定安全，具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置，通过IPX4防水防溅等级等测试，带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能、一键整床前倾和后倾功能；（需提供第三方权威机构对病床制造商出具的电机防水等级检测报告）； 7、配护士总控器以及侧护栏控制器，护栏内外均可操作，护士总控器面板上含液晶电子显示屏，可数字化实时显示各体位实时角度：头部角度、腿部角度、整床升降高度、整床前后倾斜及左右翻身角度，标识清楚，按键均为非触屏按键模式，具备按键锁定功能，降低误操作概率； 8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，保证床体内外防锈；涂料为绿色环保产品（须提供产品喷涂工艺流程彩图及电泳设备发票复印件，并提供第三方权威机构对病床制造商出具的电动病床床框和底框电泳附着力检测报告）； 9、护栏为欧式四片全包围式护栏，符合IEC60601-2-52标准，单片长度≥940mm，宽度≥380mm，厚度≥35mm，重量≥2300g，整体护栏总长度≥1900mm，护栏与护栏之间护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm，气弹簧辅助上下升降，头部护栏和腿部护栏两侧均带有角度显示器，可分别实时显示背部床板抬升角度和整床倾斜角度； 10、床头床尾板采用优质PE材料一次吹塑成形，宽≥880mm、高≥440mm，印有模具成型的病床制造商的LOGO或标识，金属插杆式固定，插杆直径≥16mm、长度≥160mm，带旋钮式锁定开关，有红色锁定、绿色开启指示标识，床体四角配四个防撞轮直径≥80mm、高度≥45mm； 11、配置5寸豪华中控双面脚轮，一脚制动四轮刹车，内置自润滑轴承，无需加油护理，不缠异物； 12、床体框架等焊接部位采用机器人集群焊接，焊接精度高，稳固扎实； 13、双层豪华稳固结构，底座装饰盖采用ABS整体吸塑工艺，床框、底座均加厚用材，采用≥25×50×1.5mm矩型钢管， 14、床体具备前后左右4个或以上输液架插孔和4个或以上引流袋挂钩，配不锈钢输液架一根； 15、配套海绵床垫，12块结构，尺寸与病床匹配，厚度≥10mm； 16、配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换，带急停开关，床头带助力棒插座，带集成挂钩，带床底灯； 17、产品零部件出厂前需经过各种检测，检测设备包括：控制手柄按键寿命测试仪、极端气候试验箱、泄露电流测试仪、耐压测试仪、精密线材综合测试仪、跌落测试实验机、噪音测试房、电机寿命测试仪、电动床全负载寿命自动检测平台（提供病床制造商有关电动床的自有检测设备的图片、流程图示及测试标准说明，不少于6项）。 | 10套 |  |
|  | 电动直立床 | 一、规格：2185×1040×520-760（mm） 二、功能： ★1、床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，厚70mm，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用插入式装置，特有的按压锁定开关，设计新颖，操作简单，拆卸方便，拆卸后床头床尾框无突出异物，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。（提供具有CMA资质检验机构出具的ABS塑料检验报告复印件，委托单位必须是投标单位或制造商） 2、电机：采用五电机控制系统，多功能控制面板和手控器，标识清楚，操作简单、易明，升降自如，无噪音，推力达4000-6000N，配后备电源。 3、调节范围：背部倾斜70º±5º，腿部倾斜30º±5º，腿板可手动调节0-60º，整床水平升降高度520-760mm，站立调节70º±5º，前、后倾斜0-12º±3º，背部腿部联动功能，自动腹部减压功能，床体动态承载重量：≥200kg。 4、豪华式护栏：配4块欧式豪华型加高PE护栏，一体吹塑成型，不变形，无缝隙，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降更方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。 5、角度显示仪：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便医护人员调整到最佳的倾斜角度，给患者带来舒适的躺卧姿势。 ★6、床板：采用冷轧钢板模压一次拉伸成型，床板下方两边各设置三个束缚带扣。床面具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，床板除模压造型设计外，更有多条加强骨，床面板四侧增加2条波浪型加强筋，整床承载力度高，造型美观。（提供第三方机构SGS出具的病床金属件耐腐蚀、抗盐雾检验报告复印件，委托单位必须是投标单位或制造商） 7、防护装置：床体前后安装防护装置，长1040mm，有效减免转运病人时往来穿梭带来意外的撞击造成的设备设施损坏，最大限度地为设备及患者提供预防性保护。 8、防撞轮：床体四边配备4寸内置轴承防撞滚轮，确保推动过程中的保护，整体美观时尚。 9、床板连接件：采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒。 10、点滴架插座：床边具备四个点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物。 11、脚轮：采用中控豪华脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕，永不生锈。（提供第三方检测机构SGS出具的脚轮检验报告复印件，委托单位必须是投标单位或制造商）。 12、点滴架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000㎜-1600㎜，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。 四、床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。 ★五、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用（附权威机构检测报告），属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。（涂料粉末需通过省级以上（含省级）微生物分析检测中心检测，并出具检测报告的复印件） ★六、焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，焊接精度高，质量稳定。（生产企业应有机器人焊接设备，需提供设备现场作业图片，并出具购买设备发票的复印件） 七、配置：欧式护栏、中控脚轮、防撞滚轮、点滴架、床头柜、床垫、束缚带（三根）、脚垫、移动餐桌。 | 2套 |  |
| 包二 | 床旁监护仪（需有创模块） | ★1、模块化插件槽式监护仪，≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x800像素，≥8通道显示，显示器屏幕亮度可根据环境光强度自动调节。主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； 2、采用无风扇设计； 3、支持升级内置锂电池，供电时间≥2小时； 4、≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等设备； 5、支持扩展独立显示屏； 6、基本功能模块功能：具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压监测。 ★7、基本功能模块可升级选配为转运监护仪，从主机拔出后可作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，转运监护仪≥5.5英寸电容触摸显示屏，还可以根据临床需求，转运监护仪可选配血流动力学（PICCO）监测，并由转运监护仪独立供电给血流动力学等监测模块，转运监护仪内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。 ★8、5导联心电监测,具备≥4导ECG同步分析功能，保证监测的准确性；支持升级选配12导联心电测量，并能在监护仪上完成12导心电静息分析。≥27种实时心律失常分析,包括房颤分析。提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。同时具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 9、具备导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 10、提供QT和QTc模板显示。 ★11、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，且NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25～290mmHg；。 12、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 13、支持≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求； ★14、高级参数监测:以后可根据临床需求可选配有创心排量(C0)监测、无创连续心排量(ICG)监测、呼吸力学（RM)监测、血流动力学（PiCCO）监测、脑部与区域氧饱和度（rSO2）监测、肌松（NMT）监测、脑电双频指数（BIS)监测、脑电（EEG）监测、二氧化碳（CO2）监测； 15、同时可升级选配与主流品牌的呼吸机、麻醉机相连，实现呼吸机、麻醉机等设备的数据和波形信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 16、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；可根据病人具体生理情况，监护仪可自动给医护人员推荐报警阈值调整推荐值，降低误报警。 ★17、监护仪可选配心肺复苏质量指数（CQI）监测； 18、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； 19、40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；所有参数报警限自动设置； 20、精准报警，具备心电、血氧、有创血压等参数融合分析报警，能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选,同时可选配报警分发，将不同级别的报警信息分角色推送给医护人员，改善报警疲劳，提升病人安全； 21、具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能； 22、120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾； ★23、可升级选配24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告）,可升级选配血流动力学（PICCO）辅助应用，图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪,可升级选配脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 24、具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 25、具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 26、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 27、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 28、可选配早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 29、可选配房颤概览，后期升级连入中央站以后，中央站可选配室性心律失常概览、氧合概览报告等。 30、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 | 10套 |  |
|  | 精密输液泵（可加温） | 1、按国际标准设计，具有德国TUV颁发的ISO 、CE认证证书,GMC认证证书； 2、卧式结构，可以平放在桌面、新生儿温箱上； 3、横式安装输液管方式 4、具有管路加热功能； 5、具有输液器标定功能，适配所有国内外品牌输液器； 6、双屏幕显示：数码管显示速度，高清LCD屏显示预置量、速率、累积量、输液器品牌、输液器规格、压力档、压力动态显示； 7、在操作面板上具有8种高亮字幕报警信息：阻塞、门开、气泡、超时、输完、KVO、错误、点滴异常； 8、具有外接车载电源DC12V接口、护士呼叫接口、标准R232接口； 9、速率：0.1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)； 10、流速范围1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)； 11、点滴范围1-200滴／min 12、体重模式范围： 13、时间范围： 14、两组预设方案 15、冲洗速率600-1000ml/h速率可调； 16、KVO速率0.1-5ml/h速率可调节； 17、阻塞报警阀值三档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg； 18、输液精度≤±5% 19、报警提示：输液完毕、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、市电故障或电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、超时、系统出错、输液器未校准提示、KVO完毕、点滴传感器异常； 20、符合标准电源，电源电压AC:110-230V,50/60Hz，内置电池12V、1300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行5小时以上； 21、输液模式：流速模式、点滴模式、体重模式、时间模式、预两组输案模式； 22、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种； 23、泵内预设6种自定义品牌30种规格（10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml各五种规格）以上输液器参数； 24、通过LCD显示屏上可查询1500条历史输液信息及相关输液状况； 25、泵和固定夹是一体化装置，不需要任何工具安装拆卸，可任意90℃旋转进行横、竖固定； 26、可选择和注射泵组合成4、5、6、7、8道的输注集成系统，通过一根电源线输出； 27、产品具有取得脉动补偿方法和系统功能 | 20套 |  |
|  | 精密注射泵（双泵） | ★1、整机设计使用年限≥10年； 2、注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者； ★3、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h； ★4、快进流速范围：1-2000ml/h，机器上有独立快进按键； 5、KVO：0.1-5ml/h 6、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 7、★须具有以下8种及以上的注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式和首剂量模式； 8、具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。 9、LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； ★10、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 11、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 12、具备报警功能。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息 13、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； 14、压力单位支持：mmHg、kPa、bar和psi选择，满足不同临床使用习惯。 15、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 16、报警声音支持三种模式选择 ★17、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值变化； ★18、压力报警阈值≥14档可调，阈值范围75-1050mmHg可调，最低≤75mmHg； 19、信息储存：可存储至少2000条的历史记录 ★20、防异物及进液等级IP34； 21、整机重量不超过3.6kg，主机自带提手，方便携带； ★22、双通道主机一体化设计，满足EN1789标准，适合在救护车使用。无需额外配件，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。支持升级无线模块，符合IEEE 802.11b/g/n标准，实现无线联网监测； 23、大容量锂电池，支持≥6h供电，方便转运； 24、信息储存：可存储至少2000条的历史记录。支持历史事件的记录和回顾功能，包括操作事件，事件和描述；并支持数据与PC电脑的导出和浏览功能。 | 20套 |  |
|  | 排痰机（背心） | 1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出； 2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：240VA； 3、适用人群: 成人 4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调； 5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,,随时可调； 6、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调； 7、显示方式：全智能化7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观； 8、七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者； 一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz； 三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min； 三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min； 9、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作； 自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A); 提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 14、排痰配件：全胸充气背心3件、半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁； 15、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证 16、产品具有有效性、安全性临床实验报告，使用更安全 17、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观； 18、推车1台，带静音脚轮； | 3套 |  |
|  | 压力表（测气囊压） | 一、预期用途：手持压力表及附件用于手术或治疗时，向气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管的套囊进行充气，并通过对压力表数值监测套囊内的压力。 二、参数： 1、灵敏度高，测压准确。 2、每个包装均提供一个可分离的长连接管。 3、清晰仪表盘：读数一目了然 4、操作简便，充气测压一次完成。 5、特殊构造的无损伤尖端有助于导管的插入和提高病人的安全性和舒适性。 6、该套囊进行充气使压力升至 60cmH2O -90cmH2O。这样可确保该套囊和气管壁紧密接触。 | 1套 |  |
|  | 升温仪（可升可降） | 1、供电电源： 220VAC，50Hz 2、额定功率： 650VA 3、水温温度控制范围： 4-40℃ 4、升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能 5、空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟 6、负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h 7、体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃ 8、体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出 9、输出控制方式：四路两组输出，同一侧两路为一组，左右分别控制，双毯双帽可同时工作 10、定时范围： 1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时） 11、人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用 12、固化程序：内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置 13、断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序 14、噪声控制： 正常工作噪声≤55dB 15、毯/帽设计：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适 16、快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作 17、故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能 18、外壳材质与工艺：外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理 19、毯帽存储便捷性：主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命 20、整机尺寸和质量：≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间尤其是ICU移动使用 | 5套 |  |
|  | 高流量湿化氧疗系统 | 一、适用范围： 适用于有自主呼吸患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。有效解决对于无创通气面罩不耐受问题。适用于需要辅助呼吸治疗的、需实行气道保护策略的、需要支气管净化治疗的成人及儿童患者。 二、技术参数 1、温度调节至少包括3个档次（31℃、34℃、37℃），温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度。 2、一体化加温湿化器，湿化档位1-7档，湿度输出范围20-44mg/L。 3、一体化流量调节，范围2-60LPM，可根据病人的不同提供低流量和高流量两种模式。 ★4、≧7英寸触摸式液晶屏，无论是佩戴橡胶手套或是用笔，任何情况，轻松操作。 ★5、血氧饱和度/脉率监测：标配，实时监测与记录血氧饱和度情况。 6、流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率可在同一屏幕下同时且实时显示。 7、电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，寿命长，精确调节FiO2，范围：21%-100%，步长1%。 8、加温湿化器的湿化水罐： a.由水瓶自动加水，可变容积50ml至150ml；b.顺应性≤0.6ml/cmH2O 9、呼吸管路性能：高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度大于等于700cm，螺旋带温度监控。 10、可根据临床需求及不同地域季节选择不同适宜温度，还可根据用户感受，进一步调节输出湿度的大小。 11、创新气路设计，患者气体不回流主机，主机无需消毒。 12、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。 13、日志记录功能，事件记录及报警记录功能，方便医务人员总结经验。 14、内置趋势回顾图，实现数据存储功能，可回顾1天、3天、7天的温度，流量，氧浓度，脉率，血氧等。 15、具有以下各种报警功能指示：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境温度过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警。 16、具备一键报警消音功能 17、具有以下提示功能：预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示。 18、内置PID控制算法，对流量、氧浓度、温湿度等参数进行精确稳定控制。 19、管路及鼻塞干燥功能：机器停止治疗后进行吹扫，对管路及鼻塞进行干燥和清洁，同步排出气道内剩余氧气 | 2套 |  |
|  | 有创呼吸机 | 1、基本要求： 1.1、电动电控呼吸机，适用于成人、小儿和婴幼儿；主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运； 1.2、标配≥12英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥1280*800，可同屏显示≥4通道波形； 1.3、中文操作界面、中文报警，具有操作提示信息及参数调节防错确认功能，具备便利的锁屏功能； 1.4、具备开机自检功能，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件； ★1.5、吸气阀和呼气阀的组件可拆卸，并能高温（134℃）高压蒸汽消毒，以防止交叉感染； 1.6、具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能； 2、通气模式及功能要求： ★2.1、通气模式：配置VC-A/C、SIMV-VC、PC-A/C、SIMV-PC、CPAP/PSV、SIGH、DuoLevel、PRVC、PRVC-SIMV、高流量氧疗、无创通气（包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、PSV-S/T），可选配心肺复苏急救通气CPRV、APRV、自适应分钟通气AMV。 ★2.2、 高流量氧疗流速和氧浓度可调，最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能； 具备容控模式流速波形可调功能，支持方波、50%递减波、100%递减波等3种流速波形可选； 2.3、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1、最大吸气负压NIF、潮气量和理想体重比值（TVe/IBW或VT/PBW）测定功能以及模拟动态肺视图，图形化展示病人的呼吸阻力、顺应性和自主呼吸情况； ★2.4、具有智能同步技术，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性；具备吸气触发灵敏度、压力上升时间、呼气触发灵敏度自动调节3种功能。压力上升时间调节根据病人压力波形形态调节 上升时间至最佳值，以符合病人需要的流速送气； 3、设置参数要求： 3.1、设置参数范围至少应满足： 3.1.1、潮气量：20-1800ml； 3.1.2、呼吸频率：1-100次/min； 3.1.3、SIMV频率：1-60次/min； 3.1.4、吸/呼比：4:1-1:10； 3.1.5、压力支持：5-80cmH2O； 3.1.6、 PEEP：0-50cmH2O； 3.1.7、吸气压力：5-80 cmH2O； ★3.1.8、吸气时间：0.1s-10s，最小时间≤0.1s； ★3.1.9、呼气触发灵敏度：AUTO,1%-85%,呼气触发最小灵敏度≤1%； ★3.1.10、压力触发灵敏度：off，-20cmH2O-0.5cmH2O,压力触发灵敏度最小≤-20cmH2O； 流速触发灵敏度：off，0.5L/min-20L/min，最大流速触发灵敏度≥20Lmin； 4、监测参数要求： 4.1、可监测压力： PEEP、气道峰压、平台压、平均压； 4.2、可监测潮气量：吸入潮气量、呼出潮气量； 4.3、可监测分钟通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量； 4.4、可监测呼吸频率：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； 4.5、可监测波形：压力-时间、流速-时间、容量-时间； 4.6、可监测环图：压力-容积、流速-容积、流速-压力环； 4.7、可监测肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； 4.8、可监测其他参数：浅快呼吸指数、呼吸功； ★4.9、可升级选配与同品牌监护仪相连接，呼吸机的波形和数据可以在监护仪上显示； | 10套 |  |
|  | 无创呼吸机 | ★1、适用于成人和小儿的无创通气和有创通气的需求，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求。 ★2、采用≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势操作，支持无菌手套操作；主机可与台车一键分离，主机重量≤12kg, 方便转运。 3、主机采用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。 4、氧浓度精确可调（21%-100%），且氧浓度可以实时监测。 5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式ST、自主/时控通气+模式S/T+、压力控制/辅助通气模式P-A/C、容量支持通气模式VAPS，可选配成比例压力通气模式PPV。 ★6、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。 ★7、氧疗模式下具有ROX监测和趋势，具有自主呼吸率监测。 8、先进的智能同步技术，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度能够自动调节，同时支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。 9、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 ★10、可升级选配内源性PEEP实时监测。 ★11、可升级选配食道压监测功能。 12、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿120L/min。 13、支持设置面罩类型和呼气端口类型。 14、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 15、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量； 16、≥180分钟内置后备可充电锂电池（1块电池），可选配≥360分钟可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 17、可选配CO2模块监测。 18、具备SpO2模块监测。 19、具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。 20、主要设置参数 20.1、持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O 20.2、吸气正压IPAP：4-50 cmH2O 20.3、支持压力：4-50 cmH2O 20.4、呼气压力EPAP：4-30 cmH2O 20.5、潮气量：50ml—2500ml 20.6、呼吸频率：1-60次/min ★20.7、吸气时间：0.2—5s 20.8、氧浓度：21%—100%可调，调节精度1% 20.9、压力上升时间：1- 6档可调 20.10、延时升压时间：OFF，1-60min 21、监测参数 21.1、气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测； 21.2、潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测； 21.3、呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测； 21.4、氧浓度监测：具备氧浓度监测功能； 21.5、提供病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测； 21.6、实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录； 22、报警参数 22.1、具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示 22.2、分级报警和声光报警 22.3、气道压力：过高/过低报警 22.4、分钟通气量：过高/过低报警 22.5、潮气量：过高/过低报警 22.6、呼吸频率：过高/过低报警 22.7、吸入氧浓度：过高/过低报警 22.8、电源、气源中断报警 22.9、电池电量低报警 23、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。 24、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 | 1套 |  |
|  | 视频喉镜（插管用） | 1、显示屏：≧3.5"LCD非触摸显示屏，分辨率≧640*480，视频宽高比4:3,背光LED灯数≧6； 2、摄像头：分辨率≧1600*1200，视角≧60°； 3、电池：锂离子电池，容量≧3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min； 4、电源：USB接口,充电器输入100~240V,充电器输出5V/1A； 5、工作环境：温度5℃~+40℃，湿度20%~80%，大气压力86~106KPa； 6、整机重量：≤350g； 7、 工作距离：30~90mm； 8、光源：色温≧2300K；照度≧400lx； 9、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧120°，左右旋转角度范围≧120°； 10、防雾功能：无需预热，开机即可防雾； 11、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像； 12、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接； 13、手柄：人体工程学设计，舒适、抑菌、便携； 14、镜片为316医用不锈钢材质，可浸泡消毒1000次以上，要提供佐证材料； 15、镜片通过IPX8防水等级测试，并提供专业的第三方检测报告; 16、重复使用镜片有≧8种规格可选，要提供佐证材料； 17、存储：内置8G存储记忆卡，记录在教学和插管过程中的所有操作； 18、产品通过FDA认证和CE认证； 19、配置要求： 19.1、喉镜主机 1台 19.2、重复性喉镜片 3个（8种规格任选） 19.3、充电器 1个 19.4、数据线 1条 19.5、包装箱 1个 19.6、说明书 1份 19.7、保修卡 1份 19.8、合格证 1份 | 1套 |  |
|  | 双伺服加热湿化器 | ★1、支持加热管路和非加热管路两种模式 1.1、加热丝模式 设置 持续气流流 病人界面范 量范围（升/分） 围（摄氏度） 低 5-60 26-29 中 5-60 30-33 高 5-30 33-36 1.2、非加热丝模式 设置 持续气流流 病人界面范 量范围（升/分） 围（摄氏度 低 5-60 23-25 中 5-40 25-27 高 5-30 28-32 2、湿度性能：在流量5升/分到60升/分范围里大于10毫克/升 3、预热时间：少于60分钟 4、设备故障代码检测功能 5、流量小于5升/分钟时不能使用。 | 2套 |  |
|  | 困难喉镜（儿童，带钩） | 1、符合ISO7376标准，灯泡藏在镜片里。 2、喉镜材质：医用不锈钢，光源亮度》2800Lux 3、光纤喉镜，光纤徒手拆卸，更换方便。 4、光纤，镜片，手柄均可高温高压消毒。 5、海豚防水手柄，无需取出电池，即可浸泡消毒。 6、氙灯光源可更换为LED光源。 7、镜片（弯片）型号:弯片有成人，幼儿、新生儿三个型号，满足临床不同需求 | 1套 |  |
|  | 困难喉镜（成人，带钩） | 1、符合ISO7376标准，灯泡藏在镜片里。 2、喉镜材质：医用不锈钢，光源亮度》2800Lux 3、光纤喉镜，光纤徒手拆卸，更换方便。 4、光纤，镜片，手柄均可高温高压消毒。 5、海豚防水手柄，无需取出电池，即可浸泡消毒。 6、氙灯光源可更换为LED光源。 7、镜片（弯片）型号:弯片有成人，幼儿、新生儿三个型号，满足临床不同需求 | 4套 |  |
|  | 中心监护系统 | 一、监测参数 ★1、中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，PICCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas ； 二、显示 1、中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统 2、中心监护系统支持24寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 3、可支持同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示 4、多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示 5、多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 6、重点观察床支持多达11道波形显示 ★7、重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯 8、提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 9、支持系统报警声音关闭功能 10、提供全床位最近24h的报警事件浏览功能 三、数据回顾 ★1、支持≥240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，≥720条报警事件回顾，≥720条12导分析报告回顾，≥240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 2、支持升级≥24小时动态血压分析与回顾功能 3、支持≥2万个历史病人数据存储与回顾 4、支持≥75条药物计算结果回顾，≥100条血液动力学计算结果回顾，≥100条氧合计算结果回顾，≥100条通气计算结果回顾，≥100条肾功能计算结果回顾等； | 1套 |  |
|  | 康复训练机（电动脚踏车） | 1、阻力：15档 2、阻力范围：0-20Nm 3、速度：12档 4、速度范围:10-60r/min 5、肌力动态显示:有 6、显示屏调节范围：3自由度，水平0-180度，垂直0-45度，轴向0-47度 7、被动训练模式:有 8、主动训练模式:有 9、助力训练模式:无 10、定时训练模式:5-90min 11、主被动智能切换:有 12、语音提示:有 13、训练里程显示:有 14、智能语音鼓励:无 15、低速扭矩放大倍数:4倍 16、阻力均衡控制:有 17、转向切换:有 18、主被动手动切换:有 19、对称显示:无 20、控制方式:远程红外遥控 21、主机尺寸:575x460x320mm 22、重量:9.6kg 23、输入功率:94W 24、输入电压:AC220V | 2套 |  |
|  | 无创心排监测仪 | ★1、模块化插件槽式监护仪，≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x800像素，≥8通道显示，显示器屏幕亮度可根据环境光强度自动调节。主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； 2、采用无风扇设计； 3、支持升级内置锂电池，供电时间≥2小时； 4、≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等设备； 5、支持扩展独立显示屏； 6、基本功能模块功能：具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压监测。 ★7、基本功能模块可升级选配为转运监护仪，从主机拔出后可作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，转运监护仪≥5.5英寸电容触摸显示屏，还可以根据临床需求，转运监护仪可选配血流动力学（PICCO）监测，并由转运监护仪独立供电给血流动力学等监测模块，转运监护仪内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。 ★8、5导联心电监测,具备≥4导ECG同步分析功能，保证监测的准确性；支持升级选配12导联心电测量，并能在监护仪上完成12导心电静息分析。≥27种实时心律失常分析,包括房颤分析。提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。同时具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 9、具备导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 10、提供QT和QTc模板显示。 ★11、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，且NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25～290mmHg；。 12、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 13、支持≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求； ★14、高级参数监测:标配无创连续心排量(ICG)监测，以后可根据临床需求可选配有创心排量(C0)监测、呼吸力学（RM)监测、血流动力学（PiCCO）监测、脑部与区域氧饱和度（rSO2）监测、肌松（NMT）监测、脑电双频指数（BIS)监测、脑电（EEG）监测、二氧化碳（CO2）监测； 15、同时可升级选配与主流品牌的呼吸机、麻醉机相连，实现呼吸机、麻醉机等设备的数据和波形信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 16、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；可根据病人具体生理情况，监护仪可自动给医护人员推荐报警阈值调整推荐值，降低误报警。 ★17、监护仪可选配心肺复苏质量指数（CQI）监测； 18、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； 19、40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；所有参数报警限自动设置； 20、精准报警，具备心电、血氧、有创血压等参数融合分析报警，能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选,同时可选配报警分发，将不同级别的报警信息分角色推送给医护人员，改善报警疲劳，提升病人安全； 21、具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能； 22、120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾； ★23、可升级选配24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告）,可升级选配血流动力学（PICCO）辅助应用，图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪,可升级选配脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 24、具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 25、具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 26、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 27、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 28、可选配早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 29、可选配房颤概览，后期升级连入中央站以后，中央站可选配室性心律失常概览、氧合概览报告等。 30、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 | 1套 |  |
|  | 纤维支气管镜清洗槽 | 1、材质要求：采用高分子复合材料，整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM。 2、台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面，台面高度850mm±5mm。 3、清洗槽规格尺寸要求：每套4个清洗槽,内尺寸：长500mm±10mm×宽450mm±10mm×深200mm±10mm。 4、干燥台要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落。 5、干燥台规格尺寸要求：每套1个干燥台，干燥台尺寸：长1000mm±10mm×宽820mm±10mm。 6、柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 7、不锈钢水龙头：全优质SUS304不锈钢材质，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理。所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件。 8、不锈钢落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用橡胶，使用寿命更长。 9、高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，可防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力可达0-0.7MPa。配置4把。 10、高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配一个不锈钢专用高压气枪喷头；耐受压力可达0-0.7MPa。配置4把。 11、设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz. 12、设备功率要求：运行功率应≤2.5kVA。 13、设备进排水要求：应符合供应中心场地要求，不对现有工作环境做过多的更改，进水口数量≤3个，排水口数量≤3个。 | 1套 |  |
|  | 空气消毒机 | 一、产品名称：医用等离子体空气消毒器 二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。 三、技术参数要求： 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、整机重量≤35kg，外观尺寸≤680×680×450（mm3），采用嵌入式安装方式，不占用地面空间； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5、额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所； 6、噪声：＜52.5dB；（提供国家CDC检测检验报告,盖CMA、CNSA章） 7、额定功率≤90W±9W；电源AC220V 50Hz； 8、等离子体发生器电场强度≥8500V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 9、等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； 10、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018_1.25×1019m-3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； 11、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； 12、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； 13、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。 四、净化消毒效果要求： 1、净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 1.1、对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%； 1.2、洁净空气量CADR（颗粒物）≥600m³/h； 1.3、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%； 1.4、设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 1.5、100m³房间设备持续工作1h，对每个采样点≥0.5um平均悬浮粒子浓度值均≤3520000粒/m3，达到十万级洁净度； 1.6、设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%； 1.7、气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%； 1.8、气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%； 1.9、气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％； 1.10、气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％； 1.11、设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）。 五、功能及技术先进性要求： 1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 4、网状活性炭可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养； 5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警； 6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书） 7、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。 六、质量要求： 1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； 2、 医用等离子体空气消毒器通过GB9706.1安规检测，具有强有力的安全认证，可提供国家级第三方权威检测报告； 3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。 七、配置清单： 1、主机 1台 2、 遥控器1只 3、 说明书1本 4、合格证1张 5、 M10膨胀螺丝 6、 M10丝杆 7、 M10螺母 8、 φ10平垫 9、 吊架 10、橡胶垫 | 1套 |  |
|  | 空气消毒机 | 一、产品名称：医用等离子体空气消毒器 二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。 三、技术参数要求： 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、外观尺寸≤680×680×450（mm3），采用嵌入式安装方式，不占用地面空间； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5、整机重量≤35kg，额定循环风量≥1500m³/h，可适用于150m³体积及以下的场所； 6、额定功率≤90W±9W；电源AC220V 50Hz； ★7、等离子体发生器电场强度≥8500V；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； 8、等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； ★9、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018 _1.25×1019m-3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； ★10、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； ★11、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； ★12、设备持续工作1h，臭氧残留量为0.00mg/m³（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。 四、净化消毒效果要求： ★1、净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 1.1、对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%； 1.2、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%； 1.3、设备持续工作90min，对体积为150 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 1.4、设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%； 1.5、气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%； 1.6、气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。 1.7、气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％； 1.8、气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％； 1.9、设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）。 五、功能及技术先进性要求： 1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； ★3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 4、网状活性炭可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养； 5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警； ★6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书） ★7、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。 六、质量要求： ★1、 产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； ★2、 医用等离子体空气消毒器通过GB9706.1安规检测，具有强有力的安全认证，可提供国家级第三方权威检测报告； ★3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。 七、配置清单： 1、主机 1台 2、遥控器1只 3、说明书1本 4、合格证1张 5、M10膨胀螺丝 6、 M10丝杆 7、M10螺母 8、φ10平垫 9、吊架 10、橡胶垫 | 8套 |  |
| 包三 | 全自动连续血滤系统（CRRT） | 1、高清晰彩色液晶触摸显示屏，引导式中文操作界面，治疗设置简易快速 ★2、采用5泵以上设计（不含肝素泵）,在CVVH和CVVHDF模式下均可进行前后稀释同时治疗 ★3、选择的CRRT治疗方式：连续静脉-静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉-静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉-静脉血液滤过透析（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF）以及血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）等扩展治疗，并具有临时中断循环程序治疗模式，可进行成人和儿童治疗. 4、多种治疗模式切换，无需手动干预。 5、全自动安装泵管，管路预先连接，配套快速预冲和自检，低体外血容量 6、支持自动枸橼酸抗凝，在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受治疗模式的限制。 7、液体控制：采用4个独立的电子称，称重范围：0-11kg 8、加温器：直接静脉血液加温器，温度33-43℃可调 9、具备抗静电装置以避免ECG干扰，静脉回路滴注壶具有无气血界面处理技术 10、具有配套条码识别器，识别跟踪使用配套 11、滤器的血凝状况监测：可连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，及时提供报警原因并提示解决建议，误报警少 12、配备后备电源，停电后支持≥10分钟的运转 13、底座：附带漏液监测器，严密监测液体平衡，保证治疗的安全性 14、具备计算机网络接口和升级功能，可远程访问 ★15、流速范围： 血液流速：10-450ml/min 置换液流速：0-8000ml/h 透析液流速：0-8000ml/h 废液流速：0-10000ml/h 16、压力检测范围： 动脉压检测范围：-250mmHg- +300 mmHg 静脉压检测范围：-50 mmHg- +350 mmHg 滤器前压力检测范围：-50- +450mmHg 废液压力检测范围：-350- +400mmHg 17、漏血检测 ：≥0.5ml/min（HCT=32%,当最大血流量） 18、空气检测器：超声波探测器，探测气泡≥20μL 19、肝素泵：注射器：20ml/50ml，精确度±0.1ml/h | 1套 | 进口产品 |
|  | 医用纯水系统 | 一 、预处理系统 1.所有预处理配置均为原装进口产品。 2.预处理泵前配有原水可冲洗滤器用于保护预处理泵。 3.配有漏水检测装置和进水电磁阀，在检测到泄漏时自动关断水源。 4.配有预处理加压泵，可根据压力自动启动，具有无水空转保护功能。 5.砂滤罐，内含粗砂、细砂、锰砂三种滤料，配有全自动数字型控制头。 6.树脂罐，三罐并联一备两用，配有全自动流量控制数字型控制头，可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。 7.活性碳罐，双罐串联设计，配有全自动数字型控制头。 8.砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性碳罐均有内置取样口。 9.预处理前后安装精密过滤器用于保护预处理,防止杂质进入RO。 10.配有软水硬度、余氯、铁离子、过氧乙酸残留、PH等试纸。 11.预处理管路连接采用压接或热熔方法连接，不使用化学粘接剂连接。 12.预处理部分配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理。 二 、反渗系统 1.反渗膜采用进口高效低压卷式复合膜。 ★2.双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，产水量不小于3000L/H。 3.平均脱盐率>96%，细菌和内毒素清除率>99%。 4.封闭式主机，防水，低噪音，为医护人员提供良好的工作环境。 ★5.操作面板采用高品质触摸屏，图示化流程及操作便于设备管理。 6.材料的使用符合生物相容性要求，不采用需要粘接的PVC材料，防止有害物质的释出。 ★7.采用风冷式多级立式离心泵，避免水冷泵对进水加温造成的夏季高温运行时的不稳定，每一级加压泵双泵，双泵一备一用，提供安全备份。 8.无死腔设计的反渗膜组件和水路结构。 9.先进的自检功能和数据监控功能，屏幕可显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力、液位、输入开关量）以及全部执行部件输出参数（泵、阀门、继电器、SD卡、运行状态及指示灯）。 ★10.动态节水技术，水利用率85%可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小，血透机不开机时排水量几乎为0。 11.可编程控制自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序。 12.具备密码保护设置功能，增加系统运行安全。 ★13.具备水处理间的漏水检测功能,确保用水安全。 ★14.具备整合热消毒的功能,可以同时和35床透析机进行同步消毒。 15.系统具有完整的加热监测系统,首尾温度均可以有效控制,可以确保消毒的有效性和完整性。 16.主机配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统。 ★17.双级反渗每一级具备反渗膜冲洗技术，有独立的冲洗泵可增强抗污染的能力。 18.便于设备管理和制定维护保养计划。 ★19.内置标准网络接口，可实现远程控制，控制界面与主机一致。 20.具有紧急供水模式，在电控系统故障时，冗余控制系统可提供不间断供水。 21.系统可自动监测水质,反渗水水质超标时，可自动停止向血透机供水。 三、管路系统 1.供水管路材质选用PEX-a。 ★2.可实现多套循环管路进行分区供水。 3.供水管路为密闭循环无死腔设计，配有流量计、回水压力表及压力调节阀、取样口。 4. 65套给排水接口，选用1.4404/316L不锈钢，无手阀式快速插拔，断开时自动断水。 四、系统要求 ★1.具有单独的反渗水处理产品注册证。 2.可以满足YY0572-2015的水质要求。 | 1套 |  |

## 第四篇  项目服务需求

### 一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期、交货地点及验收方式

1.交货期

成交供应商应在采购合同签定后30日内交货并完成安装调试。

2.交货地点

交货地点：酉阳土家族苗族自治县人民医院指定地点

3.验收方式

3.1在货物到达使用单位后，成交供应商应在2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试以及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

3.2成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，提供详细的验收标准、验收手册，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证（进口设备需报关单）等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到公开招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：产品基价、包装费、运输费、税费、保险费、搬运费、安装费、信息接口、培训费、维护费、备品备件费等一切与此项目有关的所有费用。

### 三、质量保证

1.产品质量保证期

①　供应商应明确承诺：三年免费质保，自采购人验收合格之日起计算。

②　产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”定。

③　供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④　产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

⑤　成交供应商所提供的成交货物必须是所投品牌原厂生产，不允许贴牌或代工生产，采购人有权委托第三方对成交货物进行鉴定。如发现贴牌或代工生产的将视为虚假产品，器材退回并追究经济责任。

### 四、售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1提供不少于2名重庆区域经过专业培训、具有丰富维修经验的工程师姓名及电话。

1.2电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.3现场响应

采购人遇到使用及技术问题，承诺1小时内电话响应，4小时内提供解决方案，12小时内到达现场提供维修服务。

1.4技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级（软件），投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应提供免费软件升级服务。

### 五、安装、调试及技术培训：

(1)签约后，要求提供设备的运行、安装、使用环境的要求、施工图纸、参数及现场解释协助。

(2)设备到达现场后即派专业技术人员到安装现场，会同采购方技术人员一起进行，生产厂家将向采购方提供操作手册、维修手册。

(3)设备安装、调试完成后，在现场对采购方人员进行设备操作培训以及临床使用注意事项培训。

(4)设备的安装，调试和验收符合中国和国际的有关规定和标准。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

### 六、付款方式

货到现场并安装、调试与培训验收合格完成并出具验收合格单，中标人向采购人开具全额符合规定的合同发票之日起30日内，采购人向中标人支付合同总金额的90%；剩余10%作为履约保证金，质保到期后30个工作日内无息支付。

### 七、其他

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及公开招标其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

重庆市政府采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.公开招标文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_伍_份， 需方_肆_份，供方_壹_份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商公章

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）经营公司资格文件

（五）生产厂家资格文件

（六）产品对应资格文件（注册证涉及多个产品型号的，请将投标产品用红色笔标注

(七)提供近一年度财务状况报告或财务状况表（含资产负责表、利润表和现金流量表）和其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（八）书面声明（格式）

（九）提供依法纳税证明材料复印件并加盖供应商公章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（十）售后服务承诺书

（十一）用户名单（提供往来票据证明或合同）

（十二）特定资格条证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

- 报价函

（采购人）：

我方收到____________________________（投标项目名称）的公开招标文件，经详细研究，决定参加该投标项目的竞争投标。

1.愿意按照公开招标文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方公开招标文件的一切规定和要求及投标评审办法。

5.在整个公开招标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《公开招标文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按公开招标文件规定，交纳公开招标文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，履行公开招标文件规定的条款。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

投标项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 投标项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  投标项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照公开招标要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

投标项目名称：

| - 序号 | - 投标项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 投标项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照公开招标要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）经营公司资格文件

（五）生产厂家资格文件

（六）产品对应资格文件（注册证涉及多个产品型号的，请将投标产品用红色笔标注

(七)提供近一年度财务状况报告或财务状况表（含资产负责表、利润表和现金流量表）和其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（八）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（九）提供依法纳税证明材料复印件并加盖供应商公章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（十）售后服务承诺书

（十一）用户名单（提供往来票据证明或合同）

（十二）特定资格条证明文件（如果有）

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）